ТЗ на камеру дезинфекционную КВФ-3/2,1 (внутренние поверхности из нержавеющей стали)

Технические характеристики:

| Описание требований | Значение параметра |
| --- | --- |
| Назначение: предназначена для дезинфекции (дезинсекции) одежды, обуви, постельных принадлежностей и других вещей по паровоздушному и пароформалиновому методам | соответствие |
| Полностью автоматическое управление процессом дезинфекции, включая программирование дезинфектором необходимых значений параметров температуры и времени экспозиции, а также автоматический программный контроль и поддержание температуры в камере на заданном уровне в течение цикла дезинфекции. | наличие |
| Графический дисплей для оперативного контроля и управления параметрами дезинфекции | наличие |
| Автоматическое самотестирование программы управления на наличие возможных неисправностей в работе дезинфекционной камеры | наличие |
| Возможность перехода на ручной режим управления | наличие |
| Корпус рабочей камеры цельносварной неразборный | наличие |
| Материал внутренних поверхностей камеры, соприкасающихся с водяным паром, парами формальдегида и аммиака | нержавеющая сталь |
| Рабочий объем камеры, м3 , не менее | 3,3 |
| Площадь пола дезкамеры, м2, не менее | 2,1 |
| Внутренние размеры рабочей камеры (ДхШхВ), мм, не более | 2200х950х1600 |
| Габаритные размеры корпуса рабочей камеры (ДхШхВ), мм, не более | 2570х1074х1850 |
| Блок (пульт) управления со встроенным парогенератором | наличие |
| Возможность отсоединения блока с парогенератором от рабочей камеры | соответствие |
| Габаритные размеры блока управления со встроенным парогенератором (ДхШхВ), мм, не более | 600х600х1850 |
| Масса, кг, не более | 1100 |
| Количество дверей, шт. | 2 |
| Запирающие устройства дверей, обеспечивающие их плотное прилегание: винтовые зажимы штурвального типа с рукоятками, шт., не менее | 8 (по 4 на каждую дверь) |
| Встроенные подшипники винтовых зажимов, обеспечивающие легкость вращения штурвальных рукояток | наличие |
| Резиновые уплотнители дверей для сохранения герметичности камеры | наличие |
| Возможность снятия уплотнителей дверей для санитарной обработки и обратной установки эксплуатирующим персоналом без дополнительного инструмента | наличие |
| Дополнительный жидкостный термометр-индикатор, встроенный в дверь «чистой» зоны | наличие |
| Питание |  |
| а) род тока | Переменный 3-фазный |
| б) напряжение, В | 380 |
| в) частота, Гц | 50 |
| Потребляемая мощность, кВт, не более | 30 |
| Рабочая температура внутри камеры | от 40 до 98оС |
| Датчик температуры для автоматического контроля температуры в камере | наличие |
| Предельное отклонение температуры в контрольной точке, не более | +/-2оС |
| Встроенный парогенератор – закрытый сосуд цилиндрической формы для производства насыщенного водяного пара, работающий под давлением | наличие |
| Расположение парогенератора вне рабочей камеры | соответствие |
| Мощность парогенератора, кВт, не менее | 24 |
| Объем парогенератора, л, не менее | 50 |
| Диаметр обечайки парогенератора, мм, не менее | 400 |
| Толщина стенок парогенератора, мм, не менее | 3 |
| Толщина крышки парогенератора, мм, не менее | 16 |
| Утеплитель парогенератора | наличие |
| Максимальная температура воды и пара в парогенераторе, оС, не менее | 125 |
| Термодатчик для автоматического контроля температуры в парогенераторе | наличие |
| Паропроизводительность парогенератора, кг/час, не менее | 30 |
| Рабочее давление в парогенераторе, в диапазоне не более | 2-2,5 кгс/см2 |
| Предохранительный клапан для защиты от превышения давления в парогенераторе | наличие |
| Диапазон давления срабатывания предохранительного клапана | 2,5-3 кгс/см2 |
| Автоматическая заливка воды в парогенератор и автоматическое поддержание ее на необходимом уровне в течение всего цикла дезинфекции | наличие |
| Водоуказательная колонка для визуального контроля уровня воды в парогенераторе | наличие |
| Манометр для контроля давления в парогенераторе | наличие |
| Вентиль разрешения автоматической подачи пара в дезкамеру | наличие |
| Вентиль ручной подачи пара в дезкамеру | наличие |
| Подача насыщенного водяного пара в камеру под давлением по замкнутому перфорированному паропроводу в нижней части рабочей камеры | соответствие |
| Гидрозащитный зонт, предотвращающий попадание конденсата на дезинфицирующий материал | наличие |
| Тележка загрузочная с двумя направляющими для размещения вешалок и опорами для полок | наличие |
| Вытяжной воздуховод с клапаном для удаления пара из камеры | наличие |
| Вентилятор для удаления пара из камеры после завершения экспозиции | наличие |
| Производительность вентилятора, м3/час, не менее | 900 |
| Приточное вентиляционное отверстие в нижней части камеры с клапаном и винтовым механизмом закрытия | наличие |
| Герметичность закрытия приточного и вытяжного вентиляционных отверстий во время экспозиции | наличие |
| Кран для слива воды из парогенератора | наличие |
| Водосливной патрубок для слива конденсата из камеры | наличие |
| Испаритель формалина с воронкой и краном для заливки | наличие |
| Сливной патрубок с краном для слива остатков формалина после нейтрализации | наличие |
| Паспорт и инструкция по эксплуатации | наличие |
| Паспорт блока управления дезинфекционной камерой | наличие |
| Паспорт сосуда под давлением (парогенератора) с отметкой производителя о результатах гидравлических испытаниях сосуда | наличие |
| Требования к качеству (разрешительные документы государственного образца): |  |
| Декларация о соответствии | Наличие |
| Регистрационное удостоверение | Наличие |
| Лицензия производителя на осуществление деятельности по производству медицинской техники | Наличие |
| Гарантия, месяцев, не менее | 12 |

Цена указана на условиях отгрузки со склада в г.Саранск

Срок отгрузки: в течение 60 рабочих дней с момента оплаты.