ТЗ на камеру дезинфекционную КВФ-5/2,6 (с парогенератором ПЭЛ-100)

| Наименование параметра, функции | Наличие функции или величина параметра |
| --- | --- |
| Назначение: для дезинфекции и дезинсекции паровоздушным и пароформалиновым методами одежды, белья, обуви и постельных принадлежностей стационарных лечебных и лечебно-профилактических учреждениях. | Соответствие |
| Управление камерой дезинфекционной | полуавтоматическое |
| Камера проходного типа с загрузкой в «грязной» зоне и выгрузкой в «чистой» зоне помещения | соответствие |
| Корпус камеры сварной из листовой стали и уголков | соответствие |
| Количество дверей, шт. | 2 |
| Двери камеры представляют собой сварной из швеллеров каркас, облицованный с двух сторон щитами из тонколистовой стали, между которыми имеется теплоизоляция. | соответствие |
| Резиновые уплотнители дверей | наличие |
| Возможность снятия уплотнителей дверей для санитарной обработки и обратной установки эксплуатирующим персоналом без дополнительного инструмента | наличие |
| Запирающие устройства дверей, обеспечивающие их плотное прилегание: винтовые зажимы штурвального типа с рукоятками, шт., не менее | 8 (по 4 на каждую дверь) |
| Встроенные подшипники винтовых зажимов, обеспечивающие легкость вращения штурвальных рукояток | наличие |
| Материал изготовления камеры | сталь 3 ГОСТ 380 |
| Теплоизоляция с наружной части рабочей камеры, закрытая облицовочными щитами из тонколистовой стали | наличие |
| Материал изготовления внешних панелей, обшивки | сталь 3 ГОСТ 380 |
| Рабочий объем камеры, м3 , не менее | 5 |
| Площадь пола дезкамеры, м2, не менее | 2,6 |
| Внутренние размеры камеры (длина*ширина*высота), мм, не менее | 1890*1400*1900 |
| Габаритные размеры камеры (длина*ширина*высота), мм, не более | 2170*2350*2130 |
| Масса, кг, не более | 2000 |
| Питание |  |
| а) род тока | Переменный 3-фазный |
| б) напряжение, В | 380 |
| в) частота, Гц | 50 |
| Потребляемая мощность камеры, кВт, не более | 1,5 |
| Подача пара в камеру по перфорированному паропроводу и парораспределителю в нижней части камеры | соответствие |
| Рабочая температура внутри камеры | от 40 до 98оС |
| Электроконтактный термометр для автоматического поддержания температуры в камере во время экспозиции | наличие |
| Электромагнитный клапан для автоматической подачи пара в камеру |  |
| Манометр для контроля давления пара в сети | наличие |
| Вентили для ручного управления подачей пара в камеру | наличие |
| Зонт в верхней части камеры, предотвращающий попадание конденсата на дезинфицирующий материал | наличие |
| Загрузочная тележка сварной конструкции из труб с направляющими для размещения вешалок и опорами для полок. Тележка имеет четыре колеса, два из них самоориентирующие | наличие |
| Направляющие для загрузочной тележки | наличие |
| Наличие крючков и плечиков для удобства развешивания вещей. | наличие |
| Наличие на тележке съемных сетчатых рам для размещения мелких вещей | наличие |
| Пульт управления с вентиляционно-отопительной системой, паропроводом, электропанелью, приборами и рукоятками управления камерой | наличие |
| Предохранители для защиты от короткого замыкания | наличие |
| Бачок-испаритель формалина | наличие |
| Воронка для залива формалина | наличие |
| Вентиль для слива конденсата и промывки бачка для формалина | наличие |
| Вентиляционно-отопительная система состоящая из калорифера и вентилятора | наличие |
| Производительность вентилятора, м3/час, не менее | 900 |
| Кнопки сигнализации о «загрузке – выгрузке» на «чистой» и на «грязной» стороне зоны обслуживания | наличие |
| Световая индикация дезинфекционной выдержки | наличие |
| Парогенератор | наличие |
| Парогенератор электрический предназначен для получения водяного насыщенного пара, используемого в стационарных дезинфекционных камерах, не имеющих централизованного пароснабжения | соответствие |
| Парогенератор соответствует требованиям электробезопасности согласно ГОСТ 12.2.025-76 и выполнен по классу защиты 1 | соответствие |
| Паропроизводительность парогенератора, кг/ч, не менее | 100+/-25 |
| Рабочее давление в парогенераторе, МПа (кгс/см2) | 0,07-0,3 (0,7-3,0) |
| Номинальное напряжение, В | 380 |
| Частота, Гц | 50 |
| Потребляемая мощность, кВт, не менее | 85 |
| Генератор цилиндрической формы со сферическим днищем и плоской крышкой | наличие |
| Теплоизоляция генератора | наличие |
| Объем генератора, дм3, не менее | 105 |
| Количество заливаемой воды, л, не менее | 55 |
| Управление парогенератором | автоматическое |
| Насосная установка для подачи воды в парогенератор | наличие |
| Бак забора воды с поплавковым клапаном | наличие |
| Водоуказательная колонка для визуального контроля уровня воды в парогенераторе с нижней и верхней рисками уровня заливаемой воды | наличие |
| Трубчатые электронагреватели (ТЭН) для нагрева воды и выработки пара | наличие |
| Количество электронагревателей, шт. | 12 |
| Время установления рабочего режима парогенератора, мин., не более | 15 |
| Переключатели для полного или частичного включения нагревателей | наличие |
| Очиститель, обеспечивающий подсушку пара | наличие |
| Датчики уровня, которые обеспечивают включение и выключение насосной установки и аварийное отключение ТЭН, в зависимости от уровня воды в генераторе | наличие |
| Электроконтактный манометр для контроля давления в парогенераторе | наличие |
| Предохранительные клапана для быстрого сброса пара при превышении максимального допускаемого рабочего давления | наличие |
| Диапазон срабатывания предохранительных клапанов, МПа (кгс/см2) | от 0,30 до 0,34 (от 3,0 до 3,4) |
| Количество предохранительных клапанов, шт., не менее | 2 |
| Световые индикаторы этапов работы парогенератора | наличие |
| Масса парогенератора, кг, не более | 400 |
| Габаритные размеры парогенератора (длина*ширина*высота), мм, не более | 1200*600*1500 |
| Наработка на отказ парогенератора, ч, не менее | 1200 |
| Комплект поставки, не менее: |  |
| Камера в сборе | 1 |
| Парогенератор | 1 |
| Зонт | 1 |
| Тележка | 1 |
| Плечико СТП тс-67-1-76 | 50 |
| Плечико СТПтс-67-2-76 | 50 |
| Крючок Ц 6061.03.007 | 20 |
| Крючок Ц 6061.03.008 | 20 |
| Номерок | 100 |
| Прокладка | 2 |
| Термометр | 1 |
| Вставка плавкая 10А | 3 |
| Паспорт и руководство по эксплуатации камеры дезинфекционной | 1 |
| Паспорт и руководство по эксплуатации парогенератора |  |
| Паспорт сосуда под давлением (парогенератора) с отметкой производителя о результатах гидравлических испытаниях сосуда | наличие |
| Требования к качеству (разрешительные документы государственного образца): |  |
| Декларация о соответствии | Наличие |
| Регистрационное удостоверение | Наличие |
| Лицензия производителя на осуществление деятельности по производству медицинской техники | Наличие |
| Гарантия, месяцев, не менее | 12 |

Цена указана на условиях отгрузки со склада в г.Саранск

Срок отгрузки: в течение 60 рабочих дней с момента оплаты.