ТЗ на камеры дезинфекционные ВФЭ-1,5/1,0 «СЗМО»

Технические характеристики:

| Описание требований | Значение параметра |
| --- | --- |
| Назначение: Предназначена для дезинфекции (дезинсекции) одежды, обуви, постельных принадлежностей и других вещей по паровоздушному и пароформалиновому методам. | соответствие |
| Характеристики: |  |
| Камера проходного типа с загрузкой в «грязной» зоне и выгрузкой в «чистой» зоне помещения | соответствие |
| Корпус рабочей камеры цельнометаллический неразборный | соответствие |
| Количество дверей, шт. | 2 |
| Резиновые уплотнители дверей для обеспечения герметичности рабочей камеры | наличие |
| Возможность снятия уплотнителей дверей для санитарной обработки и обратной установки эксплуатирующим персоналом без дополнительного инструмента | наличие |
| Запирающие устройства дверей, обеспечивающие их плотное прилегание и герметичность рабочей камеры: винтовые зажимы, шт., не менее | 8 |
| Материал изготовления камеры дезинфекционной | Сталь 3 ГОСТ 380 |
| Внутренний объем рабочей камеры, м3 , не менее |  |
| а) общий | 1,5 |
| б) загрузочный | 1,4 |
| Площадь пола дезкамеры, м2, не менее | 1,0 |
| Внутренние размеры рабочей камеры (ДхШхВ), мм, не менее | 1295х785х1465 |
| Габаритные размеры корпуса рабочей камеры (ДхШхВ), мм, не более | 1352х846х1554 |
| Регулируемые по высоте ножки для выравнивания камеры по уровню | наличие |
| Блок (пульт) управления со встроенным парогенератором | наличие |
| Габаритные размеры блока управления со встроенным парогенератором (ДхШхВ), мм, не более | 400х400х1554 |
| Полностью автоматическое управление процессом дезинфекции, включая программную установку дезинфектором необходимых значений параметров температуры и времени экспозиции, а также автоматический программный контроль и поддержание температуры в камере на заданном уровне в течение цикла дезинфекции. | наличие |
| Возможность перехода на ручной режим управления | наличие |
| Автоматическое самотестирование программы управления на наличие возможных неисправностей в работе дезинфекционной камеры | наличие |
| Графический дисплей для оперативного контроля и управления параметрами дезинфекции | наличие |
| Диапазон установки температуры | от 40 до 98оС |
| Предельное отклонение температуры в контрольной точке, не более | +/-2оС |
| Потребляемая мощность (общая), кВт, не более | 8 |
| Время ввода в рабочий режим, не более | 30 минут |
| Встроенный парогенератор – закрытый сосуд цилиндрической формы для производства насыщенного водяного пара, работающий под давлением | наличие |
| Расположение парогенератора вне рабочей камеры | соответствие |
| Мощность парогенератора, кВт, не менее | 6 |
| Подача пара в камеру под давлением по замкнутому перфорированному паропроводу в нижней части рабочей камеры | соответствие |
| Автоматическая заливка воды в парогенератор | наличие |
| Водоуказательная колонка для визуального контроля уровня воды в парогенераторе | Наличие |
| Рабочее давление, создаваемое в парогенераторе, в диапазоне | 1,5-2 кгс/см2 |
| Предохранительный клапан для защиты от превышения давления в парогенераторе | наличие |
| Электроконтактный манометр для контроля давления в парогенераторе | наличие |
| Термодатчик для автоматического контроля температуры | наличие |
| Датчики автоматического контроля уровня воды в парогенраторе | наличие |
| Испаритель формалина | наличие |
| Сливной патрубок в полу рабочей камеры для стока конденсата | наличие |
| Кран слива воды из парогенератора | наличие |
| Масса, кг, не более | 400 |
| Электропитание |  |
| а) род тока | Переменный 3-фазный |
| б) напряжение, В | 380 |
| в) частота, Гц | 50 |
| Комплектация, не менее: |  |
| Камера в собранном виде с блоком управления | 1 |
| Вешалка-зажим из нержавеющей стали с застежкой 680 мм | 5 |
| Вешалка-зажим из нержавеющей стали с застежкой 400 мм | 5 |
| Полки | 6 |
| Ножки | 4 |
| Электронагреватели для воздуха для воды | 1 1 |
| Вставка плавкая ВП-1-1 | 2 |
| Трубка жаростойкая кварцевая | 1 |
| Паспорт и инструкция по эксплуатации | 1 экз. |
| Паспорт блока управления дезинфекционной камерой | 1 экз. |
| Требования к качеству (разрешительные документы государственного образца): |  |
| Декларация о соответствии | Наличие |
| Регистрационное удостоверение | Наличие |
| Лицензия производителя на осуществление деятельности по производству медицинской техники | Наличие |
| Гарантия, месяцев, не менее | 12 |

Цена указана на условиях отгрузки со склада в г.Саранск

Срок отгрузки: в течение 45 рабочих дней с момента оплаты.